## Slide 1
Филиал акционерного общества
«Корпорация космических систем специального назначения «Комета» -
«Научно-проектный центр оптоэлектронных комплексов наблюдения»
(Филиал АО «Корпорация «Комета» – «НПЦ ОЭКН»)
ОЦЕНКА ОСТАТОЧНОГО РЕАКТИВНОГО МОМЕНТА
Санкт-Петербург
2025 г.
Научный руководитель:
к.т.н, децент кафедры ЛИСН - Ларионов Д.Ю.

## Slide 2: Введение
Космические тела находятся в невесомости, не имея точек опоры. Следовательно, любой двигатель, оказывающий момент на подвижную часть спутника, прикладывает равный по значению и противоположный по знаку момент к основанию космического аппарата (КА), который приведет к развороту КА вокруг его центра тяжести в направлении противоположном направлению перемещения подвижной массы. Таким образом в результате взаимного перемещения оптической системы на некоторый заданный угол и перемещения самого КА в пространстве - ось визирования оптической системы займет в пространстве некоторое положение, не совпадающее с заданными углами на перенацеливание. Особенно сильно влияние реактивных моментов и сил в случае инфракрасных оптических систем космического назначения имеющими значительный вес и габариты.

## Slide 3: Оценка момента на основание при перенацеливании
Оптическая система помещается в узел подвеса устройства измерения. При выполнении поворота блока зеркал оптической системы, возникает нескомпенсированный момент на основание подвеса. В следствии чего вся
рама подвеса совершает колебания. Скорость этих колебаний регистрирует лазерный гироскоп.
По измерениям гироскопа находим нескомпенсированный момент.
∆𝐽− разность между моментом инерции подвижной части оптической системы
и момента инерции компенсирующего маховика. кг∙м
∆𝑡−период между фиксируемыми соседними значениями угловой скорости, с
Рисунок 1 - Устройство измерения момента
Измеренная скорость колебаний рамы при перенацеливании сравнивается со скоростью колебаний, вызванными тестовым моментом, ускорение и момент инерции которого точно определены

## Slide 4
Моделирование работы стенда
Chart: 
| 0 | 0.10249999999999998 | 0.20500000000000004 | 0.30750000000000038 | 0.41000000000000031 | 0.51249999999999996 | 0.6150000000000011 | 0.71749999999999992 | 0.82000000000000062 | 0.92249999999999999 | 1.0249999999999975 | 1.1274999999999977 | 1.23 | 1.3325 | 1.4349999999999969 | 1.5374999999999972 | 1.6400000000000001 | 1.7424999999999984 | 1.845 | 1.947499999999998 | 2.0499999999999998 | 2.1524999999999967 | 2.2549999999999999 | 2.3574999999999977 | 2.46 | 2.5625 | 2.665 | 2.7674999999999996 | 2.8699999999999997 | 2.9724999999999953 | 3.0749999999999997 | 3.1774999999999998 | 3.2800000000000002 | 3.3824999999999967 | 3.4849999999999999 | 3.5874999999999999 | 3.69 | 3.7925 | 3.8949999999999987 | 3.9974999999999987 | 4.0999999999999996
Возмущающий момент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма ряда | 0 | -0.00097982 | -0.0015719 | 0.0051012 | -0.0012897 | -0.046879 | -0.099914 | -0.10966 | -0.093656 | -0.097173 | -0.10736 | -0.097626 | -0.093342 | -0.10925 | -0.10104 | -0.048827 | -0.0021336 | 0.0053048 | -0.0014646 | -0.001052 | -4.7549e-08 | 0.00090878 | 0.0016683 | -0.0048853 | 0.00049398 | 0.044942 | 0.098729 | 0.11005 | 0.093998 | 0.096728 | 0.10733 | 0.098086 | 0.093057 | 0.10881 | 0.10212 | 0.050782 | 0.003026 | -0.0054947 | 0.0013462 | 0.001125 | 3.8e-07 | 0
Узел подвеса стенда представляет собой колебательное звено первого порядка
Рисунок 2 – АЧХ и ФЧХ колебательного звена
Рисунок 3 – Возмущающий момент
Рисунок 4 – Ускорение рамы с различным декрементом затухания

## Slide 5: Аттестация стенда. Измерение момента инерции маховика
Рисунок 6 – Эталонный маховик
Стороны маховика измеряются с помощью штангенциркуля ШЦЦ-I-125-0,01 с погрешностью 0,03 мм.
Массу маховика измеряем на весах EK-12Ki с пределом допускаемой погрешности ±3 г.
Рассчитываем плотность материала
Рассчитываем массу составных частей
Определяем момент инерции составных частей
Определяем суммарный момент инерции
Определяем погрешность по формуле:

## Slide 6: Аттестация стенда. Измерение ускорения маховика
Рисунок 7 – Эталонный маховик
Маховик устанавливается на беcколлекторный двигатель ДБМ-40.
Двигатель ускоряется по трапециевидному закону. Скорость двигателя измеряется по датчику угла ЛИР-ДА190К (№ ФИФ ОЕИ 80050-20).
Погрешность измерения ускорения определяется многократными измерениями
Итоговая погрешность тестового момента:
Рисунок 7 –многократные измерения ускорения

## Slide 7: Аттестация стенда. Погрешность гироскопа
Рисунок 8 –Измерения скорости вращения Земли

## Slide 8: Аттестация стенда
Рисунок 9 –Свидетельство об аттестации методики

## Slide 9
Оценка момента на основание при перенацеливании
Рисунок 11 – Скорость колебаний рамы
при перенацеливании
Рисунок 10 – Скорость колебаний рамы
при тестовом воздействии
Рисунок 12– Ускорение колебаний рамы
при тестовом воздействии
Рисунок 13 – Ускорение колебаний рамы
при перенацеливании

## Slide 10
Итоговый момент определяется как отношение ускорений рамы при перенацеливании и при тестовом воздействии
Оценка момента на основание при перенацеливании
Где - ускорение рамы при перенацеливании; - ускорение рамы при тестовом воздействии; - эталонный момент маховика, равный 0,005 Н·м
Рисунок 14 – Нескомпенсированный момент

## Slide 11
Заключение
Разработан стенд для измерения остаточного реактивного момента при перенацеливании оптических систем.
Проведено моделирование, определены оптимальные параметры колебательного звена.
Методика измерения прошла аттестацию в Государственном реестре средств измерений.
Достигнута высокая точность — погрешность менее 5%.
Методика может применяться для настройки оптико-механических систем различного назначения